## Planilha1
Ciclos/min | Posição | Válvula PEEP [cmH2O] | Válvula VAP [cmH2O] | Driving Pressure (Diferença VAP – PEEP) | Vti (L) | Pulmão Artificial (modelo) | Ciclos/min | Tempo I:E | Posição | Válvula PEEP [cmH2O] | Válvula VAP [cmH2O] | Driving Pressure (Diferença VAP – PEEP) | Vti (L) | Pressão nas vias aéreas ¦ Sensor Fluke [cmH20] | Pressão nas vias aéreas ¦ Sensor AraPlus [cmH2O]
18 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.297 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 5 | 10 | 5
18 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0.557 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 5 | 20 | 15
18 | 0 | 5 | 30 | 25 | 0.733 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 5 | 30 | 25
18 | 0 | 5 | 40 | 35 | 0.834 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 5 | 40 | 35
18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.289 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 10 | 10 | 0
18 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0.499 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 10 | 20 | 10
18 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0.645 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 10 | 30 | 20
18 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0.69 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 10 | 40 | 30
18 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0.4 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 15 | 20 | 5
18 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0.462 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 15 | 30 | 15
18 | 0 | 15 | 40 | 25 | 0.58 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 15 | 40 | 25
18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.507 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 20 | 20 | 0
18 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0.419 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 20 | 30 | 10
18 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0.368 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 20 | 40 | 20
| 1 | 5 | 10 | 5 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.31 | 18.91 | 9.9
| 1 | 5 | 20 | 15 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0.465 | 31.23 | 18.5
| 1 | 5 | 30 | 25 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 5 | 30 | 25 | 0.553 | 36.16 | 23.9
| 1 | 5 | 40 | 35 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 5 | 40 | 35 | 0.575 | 38.63 | 25.6
| 1 | 10 | 10 | 0 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0.53 | 38.85 | 27.3
| 1 | 10 | 20 | 10 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0.5 | 35.37 | 23.4
| 1 | 10 | 30 | 20 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0.408 | 31.04 | 20.9
| 1 | 10 | 40 | 30 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | 17.8 | 9.9
| 1 | 15 | 20 | 5 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0.363 | 32.02 | 22.6
| 1 | 15 | 30 | 15 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0.399 | 36.78 | 26.6
| 1 | 15 | 40 | 25 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 15 | 40 | 25 | 0.507 | 54.32 | 39.1
| 1 | 20 | 20 | 0 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0.447 | 70.3 | 55.7
| 1 | 20 | 30 | 10 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0.365 | 52.63 | 30.7
| 1 | 20 | 40 | 20 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.34 | 42.15 | 21.2
| 2 | 5 | 10 | 5 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.309 | 17.52 | 7.2
| 2 | 5 | 20 | 15 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0.538 | 32.95 | 16.5
| 2 | 5 | 30 | 25 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 5 | 30 | 25 | 0.717 | 39.9 | 26.8
| 2 | 5 | 40 | 35 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 5 | 40 | 35 | 0.779 | 44.31 | 31.2
| 2 | 10 | 10 | 0 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0.705 | 45.39 | 32.2
| 2 | 10 | 20 | 10 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0.653 | 40.33 | 26.3
| 2 | 10 | 30 | 20 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0.503 | 33.9 | 21.2
| 2 | 10 | 40 | 30 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0.452 | 33.4 | 19.7
| 2 | 15 | 20 | 5 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0.575 | 39.93 | 27.3
| 2 | 15 | 30 | 15 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 15 | 40 | 25 | 0.581 | 51.77 | 38.3
| 2 | 15 | 40 | 25 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0.539 | 58.17 | 43.9
| 2 | 20 | 20 | 0 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0.387 | 48.46 | 33.9
| 2 | 20 | 30 | 10 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 20 | 30 | 10 | 0.386 | 40.39 | 28.8
| 2 | 20 | 40 | 20 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 20 | 40 | 20 | 0.419 | 50.57 | 37.8
| 3 | 5 | 10 | 5 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 15 | 40 | 25 | 0.488 | 46.63 | 34.2
| 3 | 5 | 20 | 15 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 15 | 30 | 15 | 0.409 | 38.67 | 26.6
| 3 | 5 | 30 | 25 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 15 | 20 | 5 | 0.372 | 29.07 | 14.6
| 3 | 5 | 40 | 35 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 10 | 20 | 10 | 0.431 | 26.2 | 16
| 3 | 10 | 10 | 0 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 10 | 30 | 20 | 0.521 | 33.91 | 22.9
| 3 | 10 | 20 | 10 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 10 | 40 | 30 | 0.602 | 41.5 | 29.3
| 3 | 10 | 30 | 20 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 5 | 40 | 35 | 0.637 | 40.21 | 27.5
| 3 | 10 | 40 | 30 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 5 | 30 | 25 | 0.573 | 34.71 | 23.1
| 3 | 15 | 20 | 5 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 5 | 20 | 15 | 0.45 | 27.93 | 17.5
| 3 | 15 | 30 | 15 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0.252 | 13.68 | 3.6
| 3 | 15 | 40 | 25
| 3 | 20 | 20 | 0
| 3 | 20 | 30 | 10
| 3 | 20 | 40 | 20