## Planilha1
Ciclos | Posição | Válvula PEEP | Válvula VAP | Diferença | Vti (L) | Pulmão | Ciclos | Tempo I:E | Posição | Válvula PEEP | Válvula VAP | Diferença | Vti (L) | P fluke (cmH20) | P sensor (cmH2O)
18 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.297 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 5 | 10 | 5
18 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0.557 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 5 | 20 | 15
18 | 0 | 5 | 30 | 25 | 0.733 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 5 | 30 | 25
18 | 0 | 5 | 40 | 35 | 0.834 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 5 | 40 | 35
18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.289 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 10 | 10 | 0
18 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0.499 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 10 | 20 | 10
18 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0.645 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 10 | 30 | 20
18 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0.69 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 10 | 40 | 30
18 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0.4 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 15 | 20 | 5
18 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0.462 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 15 | 30 | 15
18 | 0 | 15 | 40 | 25 | 0.58 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 15 | 40 | 25
18 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.507 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 20 | 20 | 0
18 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0.419 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 20 | 30 | 10
18 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0.368 | Mindray (P&B) | 35 | 1:01 | 0 | 20 | 40 | 20
| 1 | 5 | 10 | 5 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.31 | 18.91 | 9.9
| 1 | 5 | 20 | 15 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0.465 | 31.23 | 18.5
| 1 | 5 | 30 | 25 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 5 | 30 | 25 | 0.553 | 36.16 | 23.9
| 1 | 5 | 40 | 35 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 5 | 40 | 35 | 0.575 | 38.63 | 25.6
| 1 | 10 | 10 | 0 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0.53 | 38.85 | 27.3
| 1 | 10 | 20 | 10 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0.5 | 35.37 | 23.4
| 1 | 10 | 30 | 20 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0.408 | 31.04 | 20.9
| 1 | 10 | 40 | 30 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | 17.8 | 9.9
| 1 | 15 | 20 | 5 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0.363 | 32.02 | 22.6
| 1 | 15 | 30 | 15 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0.399 | 36.78 | 26.6
| 1 | 15 | 40 | 25 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 15 | 40 | 25 | 0.507 | 54.32 | 39.1
| 1 | 20 | 20 | 0 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0.447 | 70.3 | 55.7
| 1 | 20 | 30 | 10 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0.365 | 52.63 | 30.7
| 1 | 20 | 40 | 20 |  | Mindray (P&B) | 23 | 1:02 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.34 | 42.15 | 21.2
| 2 | 5 | 10 | 5 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.309 | 17.52 | 7.2
| 2 | 5 | 20 | 15 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 5 | 20 | 15 | 0.538 | 32.95 | 16.5
| 2 | 5 | 30 | 25 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 5 | 30 | 25 | 0.717 | 39.9 | 26.8
| 2 | 5 | 40 | 35 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 5 | 40 | 35 | 0.779 | 44.31 | 31.2
| 2 | 10 | 10 | 0 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0.705 | 45.39 | 32.2
| 2 | 10 | 20 | 10 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0.653 | 40.33 | 26.3
| 2 | 10 | 30 | 20 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0.503 | 33.9 | 21.2
| 2 | 10 | 40 | 30 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0.452 | 33.4 | 19.7
| 2 | 15 | 20 | 5 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0.575 | 39.93 | 27.3
| 2 | 15 | 30 | 15 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 15 | 40 | 25 | 0.581 | 51.77 | 38.3
| 2 | 15 | 40 | 25 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 20 | 40 | 20 | 0.539 | 58.17 | 43.9
| 2 | 20 | 20 | 0 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 0 | 20 | 30 | 10 | 0.387 | 48.46 | 33.9
| 2 | 20 | 30 | 10 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 20 | 30 | 10 | 0.386 | 40.39 | 28.8
| 2 | 20 | 40 | 20 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 20 | 40 | 20 | 0.419 | 50.57 | 37.8
| 3 | 5 | 10 | 5 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 15 | 40 | 25 | 0.488 | 46.63 | 34.2
| 3 | 5 | 20 | 15 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 15 | 30 | 15 | 0.409 | 38.67 | 26.6
| 3 | 5 | 30 | 25 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 15 | 20 | 5 | 0.372 | 29.07 | 14.6
| 3 | 5 | 40 | 35 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 10 | 20 | 10 | 0.431 | 26.2 | 16
| 3 | 10 | 10 | 0 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 10 | 30 | 20 | 0.521 | 33.91 | 22.9
| 3 | 10 | 20 | 10 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 10 | 40 | 30 | 0.602 | 41.5 | 29.3
| 3 | 10 | 30 | 20 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 5 | 40 | 35 | 0.637 | 40.21 | 27.5
| 3 | 10 | 40 | 30 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 5 | 30 | 25 | 0.573 | 34.71 | 23.1
| 3 | 15 | 20 | 5 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 5 | 20 | 15 | 0.45 | 27.93 | 17.5
| 3 | 15 | 30 | 15 |  | Mindray (P&B) | 17 | 1:02 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0.252 | 13.68 | 3.6
| 3 | 15 | 40 | 25
| 3 | 20 | 20 | 0
| 3 | 20 | 30 | 10
| 3 | 20 | 40 | 20

## 27.06.2020
Data da Medição | Pulmão | Ciclos | Proporcao I/E |  | Tempo Inpiração | Tempo Expiração | Posição AMBU | Válvula PEEP | Válvula VAP | Driving Pressure (Diferença) | Vti (L) | P fluke | P sensor do AraPlus | Ti (medido) | Te (medido)
|  |  | I | E | Ti | Te |  | [cmH2O] | [cmH2O] |  |  | [cmH20] | [cmH2O]
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 5 | 10 | 5 | 0.276 | 21.69 | 23.1 | 0.56 | 1.15 | Medidades de cima para baixo
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 5 | 20 | 15 | 0.391 | 30.2 | 32.5 | 0.59 | 1.12
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 5 | 30 | 25 | 0.521 | 41 | 44.5 | 0.59 | 1.12
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 5 | 40 | 35 | 0.555 | 48.05 | 52.1 | 0.59 | 1.12
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 0.237 | 21.8 | 23.7 | 0.53 | 1.18
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 10 | 20 | 10 | 0.355 | 34.5 | 31.1 | 0.58 | 1.14
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 10 | 30 | 20 | 0.458 | 40.71 | 43.9 | 0.56 | 1.15
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 10 | 40 | 30 | 0.49 | 54.86 | 60.1 | 0.55 | 1.15
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 15 | 10 | -5 | 0.254 | 22.38 | 23.1 | 0.54 | 1.15
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 15 | 20 | 5 | 0.341 | 29.43 | 32 | 0.56 | 1.15
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 15 | 30 | 15 | 0.325 | 45.5 | 49.3 | 0.5 | 1.24
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 15 | 40 | 25 | 0.408 | 56.3 | 61.5 | 0.58 | 1.16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 20 | 10 | -10 | 0.248 | 22.22 | 22.9 | 0.56 | 1.16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 20 | 20 | 0 | 0.333 | 31.35 | 33.9 | 0.49 | 1.23
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 20 | 30 | 10 | 0.291 | 44.89 | 49.6 | 0.48 | 1.23
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 20 | 40 | 20 | 0.295 | 64.84 | 71.4 | 0.51 | 1.21
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 5 | 10 | 5 | 0.28 | 25.8 | 27.1 | 0.7 | 1.03 | Medidas de baixo para cima | Valores após reaperto do parafuso do acoplamento
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 5 | 20 | 15 | 0.414 | 33.18 | 34.2 | 0.67 | 1.05
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 5 | 30 | 25 | 0.46 | 44.95 | 48.7 | 0.63 | 1.08
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 5 | 40 | 35 | 0.513 | 65.7 | 72 | 0.66 | 1.04
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 10 | 10 | 0 | 0.237 | 16.26 | 17.8 | 0.57 | 1.15
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 10 | 20 | 10 | 0.363 | 33.94 | 36.5 | 0.6 | 1.13
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 10 | 30 | 20 | 0.408 | 45.71 | 50.4 | 0.6 | 1.12
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 10 | 40 | 30 | 0.455 | 56.03 | 62.1 | 0.59 | 1.12
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 15 | 10 | -5 | 0.267 | 16.02 | 18 | 0.6 | 1.12
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 15 | 20 | 5 | 0.232 | 38.84 | 37.6 | 0.6 | 1.1
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 15 | 30 | 15 | 0.261 | 51.56 | 52.7 | 0.64 | 1.1
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 15 | 40 | 25 | 0.471 | 82.41 | 91 | 0.69 | 1.02
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 20 | 10 | -10 | 0.272 | 16.51 | 18.6 | 0.65 | 1.06
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 20 | 20 | 0 | 0.217 | 41.88 | 45.3 | 0.68 | 1.03
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 20 | 30 | 10 | 0.252 | 51.03 | 57.8 | 0.65 | 1.08
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 35 | 1 | 1 |  |  | X | 20 | 40 | 20 | 0.334 | 72.16 | 79.1 | 0.64 | 1.08
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 16
2020-06-27
2020-06-27
2020-06-27
2020-06-27
2020-06-27
2020-06-27
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.31 | 18.91 | 9.9
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 20 | 15 | 0.465 | 31.23 | 18.5
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 30 | 25 | 0.553 | 36.16 | 23.9
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 40 | 35 | 0.575 | 38.63 | 25.6
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 10 | 40 | 30 | 0.53 | 38.85 | 27.3
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 10 | 30 | 20 | 0.5 | 35.37 | 23.4
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 10 | 20 | 10 | 0.408 | 31.04 | 20.9
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | 17.8 | 9.9
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 5 | 0.363 | 32.02 | 22.6
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 15 | 30 | 15 | 0.399 | 36.78 | 26.6
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 15 | 40 | 25 | 0.507 | 54.32 | 39.1
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 20 | 40 | 20 | 0.447 | 70.3 | 55.7
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 20 | 30 | 10 | 0.365 | 52.63 | 30.7
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 0.34 | 42.15 | 21.2
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 10 | 5 | 0.309 | 17.52 | 7.2
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 20 | 15 | 0.538 | 32.95 | 16.5
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 30 | 25 | 0.717 | 39.9 | 26.8
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 5 | 40 | 35 | 0.779 | 44.31 | 31.2
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 10 | 40 | 30 | 0.705 | 45.39 | 32.2
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 10 | 30 | 20 | 0.653 | 40.33 | 26.3
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 10 | 20 | 10 | 0.503 | 33.9 | 21.2
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 5 | 0.452 | 33.4 | 19.7
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 15 | 30 | 15 | 0.575 | 39.93 | 27.3
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 15 | 40 | 25 | 0.581 | 51.77 | 38.3
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 20 | 40 | 20 | 0.539 | 58.17 | 43.9
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 20 | 30 | 10 | 0.387 | 48.46 | 33.9
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 20 | 30 | 10 | 0.386 | 40.39 | 28.8
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 20 | 40 | 20 | 0.419 | 50.57 | 37.8
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 15 | 40 | 25 | 0.488 | 46.63 | 34.2
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 15 | 30 | 15 | 0.409 | 38.67 | 26.6
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 15 | 20 | 5 | 0.372 | 29.07 | 14.6
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 10 | 20 | 10 | 0.431 | 26.2 | 16
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 10 | 30 | 20 | 0.521 | 33.91 | 22.9
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 10 | 40 | 30 | 0.602 | 41.5 | 29.3
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 40 | 35 | 0.637 | 40.21 | 27.5
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 30 | 25 | 0.573 | 34.71 | 23.1
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 20 | 15 | 0.45 | 27.93 | 17.5
2020-06-27 | Mindray (P&B) | 11 | 1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 10 | 5 | 0.252 | 13.68 | 3.6